LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA

| Datos del Equipo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Monitor Cardiofetal de Anteparto | Marca: | EDAN |
| Modelo: | F9 | Serie: | 560053-M22512280020 |
| Servicio: | SALAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL PARTO (SAIP) | Fecha: |  |

| ACTIVIDADES | APRUEBA | FALLA | NO APLICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Chequeo y limpieza general |  |  |  |
| Chequeo de alarmas y parlante |  |  |  |
| Chequeo funcionamiento de botonera y pantalla |  |  |  |
| Chequeo de funcionamiento impresora |  |  |  |
| Chequeo de funcionamiento transductor TOCO |  |  |  |
| Chequeo transductor ultrasónico – FHR |  |  |  |
| Chequeo de pulsador de eventos |  |  |  |
| Chequeo de parámetros |  |  |  |
| Chequeo de fecha y hora |  |  |  |
| Chequeo cable de poder |  |  |  |
| Chequeo o cambio de baterías |  |  |  |
| Pruebas funcionales |  |  |  |

| Mediciones de Seguridad Eléctrica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tensión de red (220±10%V) |  |  |
| Resistencia a tierra (≤0.2Ω) |  |  |
| Corriente de fuga a tierra (≤0.5mA) |  |  |

| EQUIPO OPERATIVO | SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

Nombre Técnico o Ingeniero Ejecutante:		    Firma:

Nombre Técnico o Ingeniero HEC:		             Firma:

Nombre Jefe o Coordinador de                                 Firma:

Servicio Clínico o de Apoyo: