PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS

| Elaborado Por: | Revisado Por: | Aprobado Por: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Francisco Oliva V. Jefe Unidad de Ingeniería Biomédica | EU. Macarena Escobar Armijo Jefa Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente EU. Romina Venegas Cea Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente | EU. Verena Riquelme Concha Jefa Departamento Gestión de la Operación |
| Enero 2023 | Enero 2023 | Enero 2023 |

| Fecha | Descripción de la Modificación |
| --- | --- |
| Enero 2023 | - Actualización de Tabla de Levantamiento de Catastro de Equipos Médicos y Formato planilla calendario acreditable de mantenimiento. - Modificación sobre listas de chequeo (checklist) de mantenimiento. |
| Febrero 2022 | - Modificación del proceso de levantamiento del catastro de equipos médicos. - Modificación del proceso de diseño del plan de mantenimiento. - Incorporación de consideraciones especiales del mantenimiento preventivo ante contingencia por pandemia mundial por SARS COV2. |

# INTRODUCCIÓN

El mantenimiento preventivo, contempla un plan periódico de revisión de equipos, basado en observaciones e inspecciones planeadas, cuyo propósito es anticiparse a fallas en el funcionamiento de los equipos. En efecto, la gestión del mantenimiento preventivo está basada en la elaboración de requisitos generales de mantenimiento para los equipos críticos que se compone de una lista de acciones necesarias a realizar en un equipo.

# OBJETIVOS

## OBJETIVO GENERAL

Establecer el programa de mantenimiento preventivo de los equipos críticos, con el fin de asegurar que estos cumplan las condiciones de seguridad para su funcionamiento, y así reducir la frecuencia y magnitud de las fallas en equipos críticos, resguardando la seguridad de los pacientes atendidos en el Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Estandarizar la información que debe contemplar el Catastro de Equipos Médicos, según indicaciones MINSAL.

- Gestionar el mantenimiento preventivo, definiendo parámetros e indicadores básicos asociados a estos sistemas.

- Generar información y respaldar los medios de verificación, que faciliten la respuesta documental a características de calidad propias del proceso de acreditación.

# ALCANCE

El presente protocolo debe ser conocido e implementado por el personal del Unidad de Ingeniería Biomédica (UIBM) del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada (HEC) y es aplicable a todos los equipos críticos del Hospital.

# RESPONSABILIDADES

| FUNCIONARIO | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- |
| Dirección | Otorgar las condiciones necesarias para el cumplimiento de este programa, junto con las Normativas Ministeriales asociadas. |
| Subdirección de Administración y Finanzas | Velar por el cumplimiento de este programa, junto con las Normativas Ministeriales asociadas. |
| Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente | Supervisar periódicamente el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de equipos críticos. |
| Jefe de Unidad de Ingeniería Biomédica (RT) | Responsable técnico, encargado de supervisar la correcta ejecución del programa de mantenimiento de equipos médicos. Gestionar el recurso humano a su cargo, con el fin de propiciar la correcta ejecución del programa. Notificar a superiores jerárquicos, si algún aspecto administrativo o técnico compromete la ejecución del programa. Resguardar y custodiar la documentación del mantenimiento preventivo de los equipos críticos, según lo descrito en este documento. Revisar periódicamente la documentación del mantenimiento preventivo de los equipos críticos, y gestionar la implementación de mejoras y/o correcciones según corresponda. |
| Profesionales Ingeniería Biomédica (PIB) | Apoyo profesional interno (dependiente de la Institución), destinado a tareas de coordinación entre servicios técnicos externos y Servicios Clínicos o de Apoyo. |
| Técnicos de mantenimiento (TMT) | Apoyo técnico interno (dependiente de la Institución), destinado a la ejecución y/o acompañamiento de asistencias técnicas a equipos médicos. |
| Jefe de Servicio, Supervisor o encargado de Servicio Clínico y/o de Apoyo | Confirmar la disponibilidad de equipos críticos para realizar mantenimiento preventivo. Notificar la no operatividad de equipo crítico, para revisión o ejecución de mantenimiento correctivo. |

# DEFINICIONES

UNIDAD DE INGENIERÍA BIOMÉDICA (UIBM): Dependiente del Departamento de Gestión de la Operación, que vela por el óptimo funcionamiento de los equipos médicos y mobiliario clínico del Hospital, asegurando la calidad de las prestaciones otorgadas por éstos.

EQUIPO MÉDICO: Equipo eléctrico, provisto de una sola conexión con la red de alimentación o batería. Se usa específicamente para el diagnóstico, tratar o vigilar al paciente bajo supervisión médica o la rehabilitación de una enfermedad o lesión. El equipo médico puede ser utilizado ya sea solo o junto a accesorios, material fungible (consumible) y otros equipos médicos. No se consideran equipos médicos los dispositivos médicos implantables, desechables o de un solo uso.

EQUIPOS CRÍTICOS: Todos aquellos equipos médicos en uso en el Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada que, de acuerdo con los Estándares de Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención Cerrada, participan como soporte vital, monitorean signos vitales o los que en caso de falla pueden provocar daños o incluso la muerte del paciente.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MP): Acción programada que incluye inspecciones periódicas a los equipos médicos, que considera tareas de limpieza, lubricación, ajustes, análisis de desempeño y reemplazo planificado de piezas y partes.

MANTENCIÓN PREVENTIVA POR OPORTUNIDAD (MPPO): Se refiere a la acción de ejecutar mantenimiento preventivo antes de la fecha programada, por el personal perteneciente a UIBM, empresa en convenio o representante del fabricante. Se entenderá como acciones de carácter excepcional, que contribuyen a mantener la continuidad operativa de los servicios clínicos, aprovechando los periodos cuando un equipo médico cuenta con disponibilidad por baja demanda asistencial, o retornos de una mantención correctiva, o cuando producto de una inspección se alerta la necesidad de adelantar acciones de mantenimiento preventivo. La ejecución de un MPPO dará por cumplido el MP calendarizado más próximo de la programación del año en curso, formando parte de la construcción de los indicadores de desempeño (correspondiendo a una sobre ejecución en el mes/semestre ejecutado), pero no afectará la retrospectiva para la planificación o calendarización del año en curso ni el siguiente.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (MC): Acción o conjunto de acciones que se realiza sobre un equipo o parte del mismo, que busca restaurar una función o característica perdida, producto de una falla o desperfecto.

El mantenimiento correctivo es un proceso para restaurar la integridad, la seguridad o el funcionamiento de un equipo después de una falla. Si bien el mantenimiento preventivo disminuye la probabilidad de que se presente un desperfecto, no elimina la posibilidad de que esto ocurra. Por lo anterior, se debe considerar la posibilidad de requerir en algún momento acciones de mantenimiento correctivo para todos los equipos críticos del Hospital.

Se consideran dos tipos de mantenimiento correctivo:

Mantenimiento correctivo “in-situ”: En donde el desmontaje y la sustitución de los componentes defectuosos se realiza en el punto de operación (servicio clínico) o en otra dependencia del Hospital.

Mantenimiento correctivo en servicio externo: El equipo debe ser retirado y posterior a peritaje, este puede ser reparado, reacondicionado o recomendado para su baja técnica.

INSPECCIÓN: Son las actividades programadas necesarias para verificar que un equipo funciona correctamente. Esta se subdivide en:

- INSPECCIÓN CLÍNICA: Verificación de funcionamiento que realiza el usuario clínico a un determinando equipo para salvaguardar la seguridad del paciente, la que debe ser realizada antes de que el equipo sea usado en la atención del paciente.

- INSPECCIÓN TÉCNICA: Incluye las inspecciones de funcionamiento y las inspecciones de seguridad (tales como las eléctricas) a través de una lista de chequeo (checklist) establecido por el Responsable Técnico del mantenimiento. Estas actividades se pueden realizan junto con el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo o la calibración, pero también se pueden realizar de manera independiente.

OBSERVACIÓN TÉCNICA: Disconformidad técnica asociada al equipo médico que provenga de un mantenimiento preventivo, ya sea por un deterioro de algún accesorio o parte, que no influya en el normal funcionamiento del equipo, y que no derive en un mantenimiento correctivo.

VIDA ÚTIL (VU): Tiempo proyectado en el cual un equipo opera con todas las funciones para las que fue diseñado sin presentar riesgo para el operador y el paciente, hasta que sea necesario un reacondicionamiento mayor, llegue a la obsolescencia, o presente un deterioro total por envejecimiento. Se utilizará como fuente de información de vida útil el siguiente orden de prioridad: primero el valor que recomienda el fabricante, segundo el valor contable que proporciona el servicio de impuestos internos (SII) y como tercero el valor estimado (en promedio) de acuerdo a criterio de técnico de la Unidad de Ingeniería Biomédica.

VIDA ÚTIL RESIDUAL (VUR): Año de vida útil residual estandarizada que le reste al bien con relación a la fecha de fabricación y puesta en marcha.

USUARIO DEL EQUIPO: El o los responsables de la operación e inspección clínica de un equipo médico en el servicio clínico.

# DESARROLLO

# ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO:

Dentro del proceso de planificación del presente programa de mantenimiento preventivo, es esencial determinar que equipos deben ser incluidos en el programa. Para lo cual se deben realizar los siguientes pasos o etapas:

- Levantamiento del Catastro de Equipos Médicos.

- Categorización de Equipos críticos.

- Diseño del Plan de Mantenimiento.

- Ejecución del Mantenimiento Preventivo

- Indicador de Desempeño.

- Generación de Informe Ejecutivo.

El detalle de cada uno de estos puntos se presenta a continuación:

# LEVANTAMIENTO DEL CATASTRO DE EQUIPOS MÉDICOS:

Como fuente de información inicial, se tomará el catastro vigente elaborado por la Unidad de Control de Inventarios de la Institución.

Durante el primer trimestre de cada año el RT dispondrá de su personal profesional y técnico, para realizar verificación y actualización de los equipos del programa de mantenimiento preventivo, para lo cual se procederá a recopilar al menos los siguientes antecedentes:

| Servicio Clínico | Recinto | Clase | Subclase | Nombre Equipo | Marca | Modelo | Serie | N° inventario | Año de Adquisición | Vida útil | Vida útil residual | Propio / Arriendo / Comodato | Estado (Bueno / Regular / Malo) | Crítico o Relevante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla N°1 – Planilla catastro de equipos médicos.

- Servicio Clínico: Servicio al cual pertenece el equipo.

- Recinto: Piso en el cual se encuentra el equipo.

- Clase, Subclase y nombre Equipo: de acuerdo con clasificación MINSAL ver Anexo N° 1.

- Marca: Nombre del fabricante del equipo.

- Modelo: Nombre que le da el fabricante al equipo.

- Serie: Identificación correlativa alfanumérica realizada por el fabricante del equipo.

- Nº Inventario: Número de identificación del equipo dado por el Hospital.

- Año de adquisición: Año de instalación del equipo en el Hospital.

- Vida útil: El tiempo, en años, durante el cual un equipo puede ser utilizado.

- Vida útil residual: El tiempo, en años, que le queda al equipo para ser utilizado.

- Propio/Arriendo/Comodato: Calidad de propiedad o contractual del bien.

- Estado del equipo: Se definen los siguientes estados:

    - Bueno: Equipo que se encuentra operativo, rinde según estándar o especificación de fábrica dentro de sus parámetros técnicos y físicos.

    - Regular: Equipo que se encuentra operativo, pero no bajo los estándares de fábrica y ha presentado reiteradas fallas de funcionamiento.

    - Malo: Equipo que no se encuentra operativo o su costo de mantenimiento correctivo es superior al 50% del valor de adquisición de uno nuevo.

- Crítico o Relevante: Se definen los siguientes estados:

  - Crítico: Equipo definido como crítico para la institución según Manual del Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales, Atención Cerrada.

  - Relevante: Equipo definido como relevante para la institución según Manual del Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales, Atención Cerrada.

  - No Aplica: Equipo que no pertenece a las categorías anteriores.

En el caso de que un equipo no fuese encontrado en el Servicio Clínico asignado durante el período de levantamiento de catastro, se procederá al respaldo documental entregado por la Unidad correspondiente, que dé constancia de las causales o motivos de la situación (extravío o robo, baja de inventario, vencimiento contractual, u otra causal).

De todas formas, el/los equipo/s que no fuesen encontrados durante esta etapa, no serán retirados del Catastro de Equipos Médicos mientras no cuenten con la Resolución emitida por la Unidad de Control de Inventarios.

# CATEGORIZACIÓN DE EQUIPOS CRÍTICOS:

Una vez actualizada la planilla de catastro de equipos médicos, el RT procederá a identificar los equipos que ingresarán al plan de mantenimiento preventivo de equipos críticos.

Para la categorización, se utiliza la definición descrita en el Manual del Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales, Atención Cerrada, Característica EQ 2.1 Programa Mantenimiento Preventivo Equipos Críticos, considerando:

- Equipos de monitorización hemodinámica: equipos que permiten el seguimiento continuo de los parámetros hemodinámicos de un paciente, ya sea de forma invasiva o no invasiva. Para la presente categoría se incluyen Monitor Cardiofetal de Anteparto, Monitor de Gasto Cardiaco y Monitor Signos Vitales.

- Monitores desfibriladores (incluye DEA).

- Ventiladores mecánicos (fijos y de transporte).

- Máquinas de anestesia.

- Incubadoras (fijas y de transporte).

Con relación al mantenimiento preventivo de ambulancias de urgencias, se indica que no se describen acciones en el presente programa, ya que su supervisión, control y gestión serán abordados en el documento “Programa de Mantenimiento Preventivo de Ambulancias” vigente y gestionado por la Unidad de Movilización de la Institución.

# DISEÑO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO:

# Diseño del calendario de mantenimiento preventivo año en curso:

Una vez determinados los equipos que ingresan en el programa de mantenimiento preventivo según los criterios de categorización, el RT debe definir la frecuencia de mantenimiento que aplicará para cada equipo. La frecuencia de mantenimiento que se adoptará inicialmente será la que se indica en la Resolución N°1341 del 24 de noviembre del 2017 la cual Aprueba la “Norma de Seguridad del Paciente y Calidad en la Atención respecto a: Mantenimiento Preventivo de Equipamiento Médico Crítico”.

Para los equipos que no están incorporados en esta Resolución, la frecuencia de mantenimiento se regirá de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, pudiendo estar sujeta a cambios de acuerdo con las necesidades del Hospital. En Anexo Nº 2, se presentan las frecuencias de mantenimiento preventivo de equipos críticos de acuerdo con el tipo de equipos existentes en la Institución.

Contando una vez con la información anteriormente descrita, se procederá a la calendarización de la ejecución de mantenimientos preventivos (MP) de los equipos críticos para el año en curso. Se tomará como base el calendario del año anterior para tratar de mantener una retrospectiva en cuanto a la distribución mensual, pero para todo efecto la calendarización del año en curso dependerá de las necesidades de mantenimiento de los equipos, así como también de los recursos financieros, humanos y técnicos con que cuente la Institución al momento de generación de la programación, por tanto, es posible que se den diferencias entre el calendario año vigente versus el año anterior.

La programación será aprobada y validada por la Dirección vía Resolución Exenta, a más tardar el último día hábil del mes de marzo, para su posterior distribución a los sujetos de interés del Hospital (Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, Subdirecciones del Hospital, entre otros).

El formato de la programación o calendario, del mantenimiento utilizado contendrá al menos los siguientes campos:

| # | Unidad o Servicio Clínico | Sector | Clase | Subclase | Familia | Nombre del Equipo | Marca | Modelo | Valor M$ | N° Serie | N° Inventario | Inicio Garantía | Vida Útil | Vida Útil Residual | Propio / Arriendo / Comodato | Responsable del Mantenimiento | Periodicidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla N°2 – Formato planilla calendario acreditable de mantenimiento.

Para el seguimiento de la ejecución de MP, se utilizará planilla Excel (formato digital). Dicho archivo digital, se podrá modificar durante el año en curso por alguna de las siguientes causales:

- En el caso de ingreso de un nuevo equipo crítico a la institución. Para este caso, se debe coordinar con la empresa proveedora la fecha de mantenimiento e ingresar esta información a la planilla “Calendario Acreditable de Mantenimiento”.  Si el equipo ingresa durante el primer semestre del año en curso, y cuenta con periodicidad de mantenimiento semestral, se deberá incorporar la programación de su MP para el segundo semestre del año en curso, lo cual no modificará la programación de los equipos ya calendarizados ni la Resolución Exenta que aprueba la Programación de Ejecución de Mantenimientos Preventivos ya oficializada.

- En el caso de existir traspaso o movimiento de equipo crítico entre servicios clínicos del Hospital, se respetará la programación vigente y se procederá a gestionar la regularización administrativa de las constancias del mantenimiento (informes de mantenimiento preventivo) a la carpeta física del Servicio reasignado.

La notificación de los traspasos entre unidades será proporcionada por la Unidad de Control de Inventario de la Institución (vía soporte digital o papel).

- Para los casos de préstamo, arriendo y comodatos de equipo crítico, el MP quedará definido en el momento de formalizar el contrato asociado a su incorporación, el cual debe cumplir con los estándares de calidad y seguridad establecidos por la Institución. Si el equipo ingresa durante el primer semestre del año en curso, y cuenta con periodicidad de mantenimiento semestral, se deberá incorporar la programación de su MP para el segundo semestre del año en curso, lo cual no modificará la programación de los equipos ya calendarizados ni la Resolución Exenta que aprueba la Programación de Ejecución de Mantenimientos Preventivos ya oficializada.

# Sobre listas de chequeo (checklist) de mantenimiento:

El RT elaborará y mantendrá listas de chequeo de mantenimiento preventivo de equipos críticos, en las cuales se describirán las actividades de mantenimiento preventivo para cada equipo, de acuerdo con principios de funcionamiento, las recomendaciones del fabricante, la experticia técnica de PIB y TMT.

Con el fin de asegurar un estándar en las actividades a realizar, se establecen listas de chequeo de mantenimiento preventivo para cada familia y tipo de equipo, según lo descrito en Anexo N°2, las que serán diseñadas por la Unidad de Ingeniería Biomédica y se actualizarán según recomendaciones de los fabricantes. Estas listas de chequeo se encontrarán disponibles y custodiadas en la UIBM.

Las listas de chequeo de mantenimiento preventivo de cada familia y tipo de equipo se irán construyendo a contar de la aprobación del presente programa en adelante, por lo que se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se proyecta la generación de listas de chequeo de cada familia y tipo de equipo según el siguiente detalle:

  - Equipos de monitorización hemodinámica: Primer trimestre año 2023 para Monitores de Signos Vitales y Primer Trimestre año 2024 para el resto de los equipos de esta familia.

  - Monitores desfibriladores (incluye DEA): Cuarto Trimestre año 2023.

  - Ventiladores mecánicos (fijos y de transporte): Primer Trimestre año 2023.

  - Máquinas de anestesia: Segundo Trimestre año 2024.

  - Incubadoras (fijas y de transporte): Primer Trimestre año 2024.

- Para cualquier periodo anterior, y mientras no se genere la nueva lista de chequeo, regirán las listas de chequeo de mantenimiento tal como se describen en versiones anteriores del presente programa, por lo que para los modelos de equipos médicos en que el fabricante indique la ejecución de más de una rutina de mantenimiento preventivo diferente durante su vida útil, se generarán listas de chequeo que permitan diferenciar y controlar estas acciones. Estas listas de chequeo serán nombradas como MP0, MP1, MP2, o hasta diferenciar todas las rutinas que correspondan, lo cual quedará definido en las listas de chequeo de mantenimiento respectivas. Dicha nomenclatura será controlada a través de planilla digital, por lo que no será plasmada en Resolución Exenta que aprueba la programación del año en curso.

Las listas de chequeo serán aplicadas cada vez que corresponda y se ejecute un MP, según lo programado en Calendario Acreditable de Mantenimiento.

# EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

El flujograma del mantenimiento preventivo de equipos críticos se puede apreciar en el Anexo Nº 3.

Las actividades requeridas para la correcta ejecución del plan comprenden:

- El mes anterior a la fecha del mantenimiento preventivo se realiza:

  - Coordinaciones internas entre RT y el recurso humano PIB, para ejecutar el MP de equipos críticos.

  - Chequear si el equipo se encuentra con garantía o con un convenio de mantenimiento vigente. De así estarlo, se procede a coordinar fecha/hora para la visita junto a Servicio Técnico Externo.

  - Si el equipo no cuenta con garantía o convenio vigente, se podrá gestionar la contratación de servicios de mantención con proveedores externos, o considerar la ejecución de mantenimiento preventivo mediante recurso humano TMT interno.

- Se coordina fecha/hora estimada para la ejecución del MP con el Servicio Clínico o de Apoyo.

- Se chequea la disponibilidad del equipo para la ejecución del mantenimiento, de no estarlo, se procede a respaldar dicha situación en el informe de mantenimiento según Anexo Nº 4, y a reprogramar esta actividad.

- Se confirma y agenda fecha/hora con Servicio técnico externo o interno.

- En fecha/hora convenida, se realiza MP: por Servicio técnico externo o interno, según corresponda. Si el equipo no está disponible, se procede, según lo indicado en punto 3.

- El Jefe de UIBM o a quién él designe (PIB o TMT), debe comprobar la ejecución del MP, según protocolo del equipo crítico.

- Si un equipo crítico durante su inspección de MP, presenta una observación técnica se debe verificar si afecta el funcionamiento normal del equipo:

- La falla afecta el funcionamiento normal del equipo, por ende, se debe informar al Jefe o Coordinador del Servicio Clínico o de Apoyo quedando en estado “NO OPERATIVO” hasta subsanar la falla u observación. Dicha acción será respaldada y archivada en la UIBM.

- La falla no afecta la funcionalidad de equipo, por ende, queda reflejado en Informe técnico como OPERATIVO CON OBSERVACIÓN TÉCNICA, y se debe saldar de la forma más eficiente y eficaz posible. Dicha información será registrada y archivada en la UIBM.

- De estar en completa conformidad la ejecución del MP, se procede a realizar la Lista de chequeo de Mantenimiento Preventivo (Anexo Nº 5), y el registro en la Planilla de seguimiento. Los documentos serán archivados en la Unidad de Ingeniería Biomédica. Respecto a la fecha de ejecución del mantenimiento preventivo, se considerará la indicada en la lista de chequeo institucional, cuando corresponda.

# No Disponibilidad:

Los equipos críticos pueden recibir su mantenimiento preventivo según establece este programa, sí y sólo sí, existe disponibilidad del equipo por parte del Servicio al cual pertenece.

Entre las situaciones de no disponibilidad se encuentran:

- Baja de equipo: Durante el año en curso podrá darse la situación de baja del equipo, por lo que se registrará su condición en la planilla “Calendario Acreditable de Mantenimiento”. Dicha baja deberá tener un respaldo técnico registrado en la UIBM y no se programarán sus Mantenimientos Preventivos para lo que resta del año en curso.

- No disponibilidad clínica: Por exceso de demanda asistencial o por estar ocupado con paciente (conectado a paciente y no puede ser desconectado para tareas de MP), debe describirse en el Informe de Mantenimiento (Anexo N°4), en el campo de Reportes del Laboratorio de Equipos Médicos, su mantenimiento preventivo podrá ser reprogramado.

- Mantenimiento correctivo: El equipo crítico puede encontrarse en proceso de mantenimiento correctivo, motivo por el que puede prolongar su tiempo inoperativo debido a problemas de carácter administrativo (interno o externo). Dicha inoperatividad debe estar reflejada en el Informe de Mantenimiento (Anexo N°4).

Una vez que el equipo recupere su operatividad, se realizará mantenimiento preventivo correspondiente (subsanando los MP que estuviesen pendientes a la fecha) y no se modificará la programación anual para dicho equipo.

- Equipo no encontrado en período de MP: El equipo crítico puede no ser encontrado en el periodo de mantenimiento, para esto, se debe respaldar con el Informe de Mantenimiento (Anexo N°4).

El Informe de Mantenimiento (Anexo Nº 4), será firmado por el Jefe o Coordinador del Servicio Clínico o de Apoyo correspondiente, dejando el documento en la UIBM.

# Reprogramación del Mantenimiento Preventivo:

Para todos los casos en los cuales un equipo no puede ser intervenido para tareas de MP por No Disponibilidad, existirá una reprogramación que deberá ser gestionada por UIBM, la cual no debe exceder de 1 (un) mes calendario a contar del mes correspondiente al mantenimiento preventivo.

Cada vez que se lleve a cabo una reprogramación, la fecha del próximo MP se mantendrá según el programa vigente. Esto será realizado así, para mantener un orden en las programaciones previamente coordinadas con los distintos Servicios y para no extender los tiempos de MP en su total y garantizar así las tareas necesarias para dar seguridad al paciente.

En caso de exceder el plazo de (1) un mes para la reprogramación del equipo, se notificará al usuario clínico o de apoyo, como “EQUIPO NO APTO PARA EL USO EN PACIENTES” y se indicará que el equipo no cuenta con su mantenimiento preventivo vigente, por lo que deberá ser retirado de actividad hasta subsanar la ejecución de su MP. Se respaldará esta acción mediante Informe de Mantenimiento (Anexo Nº 4), el que será firmado por el Jefe o Coordinador del Servicio Clínico o de Apoyo correspondiente.

# Mantenimiento Preventivo de Equipos Críticos ante Contingencia por Pandemia Mundial por SARS COV2:

Considerando la situación actual generada por el estado de emergencia internacional asociado a pandemia COVID-19, es que mientras se mantenga vigente el Estado de Alerta Sanitaria dictado por el Ministerio de Salud de nuestro país, para las reprogramaciones de ejecución de MP de equipos críticos, se tendrán las siguientes consideraciones:

- En caso de que corresponda realizar el mantenimiento preventivo de un equipo crítico que esté siendo utilizado, este se pospondrá por período indefinido, siendo realizado cuando éste ya no se encuentre en uso, según da cuenta el documento “Declaración: Mantenimiento Preventivo Equipamiento Crítico y Relevante Respecto a Contingencia por Pandemia Mundial Covid-19 Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada” del Mes de mayo 2020 (Anexo N°6).

- Adicional al punto anterior, y según lo instruido por la Subsecretaría de Redes Asistenciales mediante Ordinario C37 N°1976 de 30 de Junio de 2020, se deberá realizar: “…a los equipos médicos críticos tales como Equipos de Monitorización Hemodinámica Invasiva y Ventiladores Mecánicos, aplicar lista de chequeo de mantención preventiva de manera sistemática y periódica (al menos una vez a la semana), con el fin de monitorear el funcionamiento y revisar el estado físico de los equipos para prever o detectar oportunamente potenciales fallas…”,  según da cuenta el documento “Declaración: Mantenimiento Preventivo Equipamiento Crítico y Relevante Respecto a Contingencia por Pandemia Mundial COVID-19 Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada” del Mes de julio 2020 (Anexo N°7) y el documento Ordinario C37 N°1976 de 30 de Junio de 2020.

# Sobre Adelantar la Ejecución del Mantenimiento Preventivo:

Por razones de buen servicio y de aseguramiento de la calidad de los equipos, la programación del Mantenimiento Preventivo puede adelantarse máximo 1 mes calendario, sin que esto afecte la programación del año.

Se indica que todo adelanto en la ejecución del mantenimiento quedará respaldado en la carpeta de documentación del equipo crítico.

# INDICADORES DE DESEMPEÑO:

La medición del desempeño se seguirá mediante los siguientes indicadores:

| NOMBRE DEL INDICADOR | BREVE DESCRIPCIÓN | FÓRMULA | FUENTE DE INFORMACIÓN | UMBRAL DE CUMPLIMIENTO | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % de equipos críticos con mantención al día en el periodo | Porcentaje de equipos críticos que se encuentran con su mantención realizada al día | (N° equipos críticos con mantención ejecutada al día / N° equipos críticos programados) x 100 | Calendario de Mantenimiento Preventivo de Equipos críticos / Listas de chequeo de mantenimiento preventivo | 100% | Semestral |
| % reprogramación de Mantención de Equipos críticos | Porcentaje de equipos críticos reprogramados (por MC u otra causal) según la planificación determinada | (Nº de mantenciones no realizadas en periodo programado/Nº mantenciones programadas) x 100 | Calendario de Mantenimiento Preventivo de Equipos críticos / Informes de Mantenimiento Preventivo | ≤50% | Semestral |

Tabla N°3 – Indicadores de gestión.

El nivel de cumplimiento del MP de equipos críticos programado durante el año calendario deberá ser del 100% sobre el número total de equipos críticos programados en el listado del año calendario. No formarán parte de los datos para la construcción del indicador, todos aquellos que, por razones fundadas y respaldadas, no pudieron estar disponibles para tareas de mantenimiento, por ejemplo: equipos dado de baja, equipos no encontrados, equipos con mantención correctiva, entre otras descritas en el presente programa.

# GENERACIÓN DE INFORMES:

Se generará de manera semestral un Informe de “Seguridad en el Uso del Equipamiento Médico Crítico”, que de cumplimiento a lo indicado en la Resolución N°1341 del 24 de Noviembre del 2017 la cual Aprueba la “Norma de Seguridad del Paciente y Calidad en la Atención respecto a: Mantenimiento Preventivo de Equipamiento Médico Crítico”.

El documento se remitido semestralmente a la Subdirección de Administración y Finanzas, y al Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente.

# DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Manual del Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención Cerrada.

Decreto Supremo N° 38 /2005.

Norma Chilena NCH2893/1 (IEC 60601 – 1).

Normas de Seguridad del Paciente y Calidad en la Atención respecto de: Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Médico Crítico.

Ordinario C37 N°1976 de 30 de Junio de 2020.

# DISTRIBUCIÓN

Dirección

Subdirección de Gestión Asistencial

Subdirección de Administración y Finanzas

Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente

Departamento de Gestión de la Operación

Unidad de Ingeniería Biomédica

- ANEXOS

## ANEXO  1: Detalle clase, subclase y nombre equipo.

## ANEXO  2: Frecuencia de mantenimiento preventivo de equipos críticos.

## ANEXO  3: Flujograma de mantenimiento preventivo de equipos críticos.

## ANEXO  4: Formato informe de mantenimiento.

## ANEXO  5: Formato lista de chequeo de mantenimiento preventivo.

## ANEXO 6: Declaración: Mantenimiento Preventivo Equipamiento Crítico y Relevante Respecto a Contingencia por Pandemia Mundial Covid-19 Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, Mayo 2020.

## ANEXO 7: Declaración: Mantenimiento Preventivo Equipamiento Crítico y Relevante Respecto a Contingencia por Pandemia Mundial Covid-19 Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, Julio 2020.

ANEXO  1: Detalle clase, subclase y nombre equipo

| CLASE | SUB CLASE | NOMBRE EQUIPO |
| --- | --- | --- |
| Apoyo Industrial | Alto Costo | Ablandador de agua |
| Apoyo Terapéutico | Bajo costo | Acelerador de infusión |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Agitador de bolsas de sangre |
| Laboratorio/Farmac | Bajo costo | Agitador de tubos |
| Laboratorio/Farmac | Bajo costo | Agitador de microplacas |
| Laboratorio/Farmac | Bajo costo | Agitador de placas |
| Laboratorio/Farmac | Bajo costo | Agitador VDRL |
| Otros | Bajo costo | Alzaropa |
| Odontología | Bajo costo | Amalgamador |
| Apoyo Endoscópico | Mediano Costo | Amnioscopio (con fuente de luz ) |
| Laboratorio/Farmac | Alto Costo | Analizador de electrolitos |
| Med. Física Rehabilitación | Bajo costo | Andador fijo |
| Apoyo Diagnóstico | Alto Costo | Angiógrafo retinal |
| Odontología | Instrumental | Articulador oclusor |
| Odontología | Instrumental | Articulador semiajustable |
| Apoyo Endoscópico | Alto Costo | Artroscopio |
| Apoyo Diagnóstico | Alto Costo | Audiómetro |
| Laboratorio/Farmac | Alto Costo | Autoanalizador química clínica |
| Esterilización | Alto Costo | Autoclave a vapor 150-200 lts |
| Esterilización | Alto Costo | Autoclave a vapor 250-400 lts |
| Esterilización | Alto Costo | Autoclave a vapor 500-600 lts |
| Esterilización | Alto Costo | Autoclave de laboratorio 100 lts |
| Esterilización | Alto Costo | Autoclave por óxido de etileno |
| Esterilización | Alto Costo | Autoclave por peróxido de hidrógeno |
| Apoyo Diagnóstico | Alto Costo | Autorefractómetro-queratómetro |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Balanza adulto con tallímetro |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Balanza analítica |
| Laboratorio/Farmac | Bajo costo | Balanza electrónica |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Balanza lactantes |
| Apoyo Industrial | Bajo costo | Balanza adulto con tallímetro |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Balanza silla |
| Apoyo Quirúrgico | Bajo costo | Bandeja acero inoxidable |
| Med. Física Rehabilitación | Bajo costo | Baño de parafinoterapia |
| Laboratorio/Farmac | Bajo costo | Baño termorregulado |
| Med. Física Rehabilitación | Mediano Costo | Baño turbión extremidades inferiores |
| Med. Física Rehabilitación | Mediano Costo | Baño turbión extremidades superiores |
| Med. Física Rehabilitación | Bajo costo | Barras paralelas |
| Med. Física Rehabilitación | Bajo costo | Bastones canadienses |
| Apoyo Industrial | Bajo costo | Batidora industrial |
| Med. Física Rehabilitación | Mediano Costo | Bicicleta ergométrica |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Bilirrubinómetro |
| Imagenología | Bajo costo | Biombo plomado |
| Apoyo Quirúrgico | Bajo costo | Bomba de aspiración quirúrgica |
| Apoyo Quirúrgico | Bajo costo | Bomba de aspiración universal |
| Apoyo Terapéutico | Bajo costo | Bomba de extraccion de leche |
| Apoyo Terapéutico | Mediano Costo | Bomba de hemofiltracion veno-venosa |
| Apoyo Terapéutico | Mediano Costo | Bomba de infusión volumétrica |
| Apoyo Terapéutico | Bajo costo | Bomba de nutrición enteral |
| Apoyo Endoscópico | Mediano Costo | Broncofibroscopio |
| Apoyo Quirúrgico | Instrumental | Caja acero inoxidable 20x10x04 cms |
| Apoyo Quirúrgico | Instrumental | Caja acero inoxidable 30x15x10 cms |
| Apoyo Diagnóstico | Mediano Costo | Caja de lentes con montura de prueba |
| Imagenología | Bajo costo | Caja proteccion de placas |
| Med. Física Rehabilitación | Bajo costo | Calentador de compresas |
| Apoyo Terapéutico | Bajo costo | Calentador de infusión |
| Apoyo Diagnóstico | Alto Costo | Cámara silente |
| Apoyo Diagnóstico | Alto Costo | Campímetro computarizado |
| Apoyo Quirúrgico | Bajo costo | Cánula histerosalpingografía |
| Apoyo Industrial | Mediano Costo | Carro térmico |
| Monitoreo | Alto Costo | Central de monitoreo UCI |
| Monitoreo | Alto Costo | Central de monitoreo UTI |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Centrifuga citológica |
| Apoyo Industrial | Bajo costo | Centrifuga de ropa |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Centrífuga lavadora de celulas |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Centrífuga microhematocrito |
| Laboratorio/Farmac | Alto Costo | Centrifuga refrigerada |
| Otros | Bajo costo | Chata acero inoxidable |
| Apoyo Endoscópico | Alto Costo | Cisto- ureto-renoscopio |
| Apoyo Endoscópico | Mediano Costo | Cistoscopio |
| Apoyo Quirúrgico | Bajo costo | Cizalla |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Coagulómetro |
| Apoyo Industrial | Bajo costo | Cocina doméstica |
| Apoyo Industrial | Bajo costo | Cocina industrial |
| Apoyo Terapéutico | Bajo costo | Colchón antiescaras |
| Med. Física Rehabilitación | Bajo costo | Collar cervical |
| Apoyo Endoscópico | Mediano Costo | Colonoscopio corto alcance |
| Apoyo Endoscópico | Alto Costo | Colposcopio |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Contador hematológico |
| Apoyo Quirúrgico | Mediano Costo | Criocoagulador universal |
| Laboratorio/Farmac | Alto Costo | Criostato |
| Imagenología | Bajo costo | Delantal plomado |
| Apoyo Diagnóstico | Mediano Costo | Densitómetro óseo portátil |
| Apoyo Quirúrgico | Mediano Costo | Dermátomo |
| Odontología | Bajo costo | Destartraje ultrasónico |
| Apoyo Industrial | Mediano Costo | Destilador de agua |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Detector latido cardiofetal |
| Med. Física Rehabilitación | Bajo costo | Dinamómetro |
| Apoyo Endoscópico | Alto Costo | Duodenofibroscopio |
| Imagenología | Alto Costo | Ecógrafo lineal |
| Imagenología | Alto Costo | Ecógrafo oftalmológico |
| Imagenología | Alto Costo | Ecotomografo doppler color cardiológico |
| Imagenología | Alto Costo | Ecotomógrafo doppler color multiproposito |
| Apoyo Quirúrgico | Mediano Costo | Electrobisturí |
| Apoyo Diagnóstico | Mediano Costo | Electrocardiógrafo |
| Apoyo Diagnóstico | Alto Costo | Electroencefalógrafo |
| Med. Física Rehabilitación | Mediano Costo | Electroestimulador |
| Apoyo Diagnóstico | Alto Costo | Electromiógrafo |
| Apoyo Diagnóstico | Alto Costo | Electronistagmógrafo |
| Laboratorio/Farmac | Alto Costo | Envasadora automática dosis unitaria |
| Med. Física Rehabilitación | Bajo costo | Escoliometro |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Esfigmomanómetro mural |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Esfigmomanómetro portable |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Esfigmomanómetro rodable |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Espectrofotómetro |
| Apoyo Quirúrgico | Instrumental | Espéculo nasal |
| Apoyo Quirúrgico | Instrumental | Espéculo vaginal |
| Apoyo Diagnóstico | Mediano Costo | Espirómetro |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Espirometro portátil |
| Med. Física Rehabilitación | Mediano Costo | Estimulador neuromuscular |
| Apoyo Quirúrgico | Bajo costo | Estribos de Kirschner |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Estufa de cultivo |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Estufa de cultivo CO2 |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Estufa de cultivo de Koch |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Estufa de secado |
| Apoyo Quirúrgico | Alto Costo | Facoemulsificador |
| Apoyo Terapéutico | Bajo costo | Férula de Brown |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Fonendoscopio adulto |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Fonendoscopio pediátrico |
| Apoyo Quirúrgico | Alto Costo | Fotocoagulador láser |
| Laboratorio/Farmac | Alto Costo | Freezer -30°C |
| Laboratorio/Farmac | Alto Costo | Freezer -80ºC |
| Laboratorio/Farmac | Bajo costo | Freezer vertical |
| Apoyo Quirúrgico | Bajo costo | Fuente de luz endoscopía |
| Imagenología | Bajo costo | Guantes plomados |
| Apoyo Industrial | Bajo costo | Horno industrial |
| Apoyo Diagnóstico | Mediano Costo | Impedanciómetro |
| Apoyo Terapéutico | Mediano Costo | Incubadora estándar |
| Apoyo Terapéutico | Alto Costo | Incubadora intensivo |
| Apoyo Terapéutico | Alto Costo | Incubadora transporte |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Lámpara examen |
| Apoyo Terapéutico | Mediano Costo | Lámpara de fototerapia |
| Apoyo Diagnóstico | Alto Costo | Lámpara de hendidura |
| Odontología | Bajo costo | Lámpara fotocurado |
| Med. Física Rehabilitación | Bajo costo | Lámpara infrarroja-ultravioleta |
| Apoyo Quirúrgico | Mediano Costo | Lámpara procedimientos |
| Apoyo Quirúrgico | Alto Costo | Lámpara quirúrgica con satélite |
| Apoyo Quirúrgico | Alto Costo | Lámpara quirúrgica sin satélite |
| Apoyo Terapéutico | Bajo costo | Laringoscopio adulto |
| Apoyo Endoscópico | Bajo costo | Laringoscopio operatorio |
| Apoyo Terapéutico | Bajo costo | Laringoscopio pediátrico |
| Apoyo Industrial | Alto Costo | Lavadora centrífuga 100 kg. |
| Apoyo Industrial | Alto Costo | Lavadora centrífuga 200 kg. |
| Apoyo Industrial | Mediano Costo | Lavadora centrífuga 30 kg. |
| Apoyo Industrial | Mediano Costo | Lavadora centrífuga 50 kg. |
| Apoyo Industrial | Alto Costo | Lavadora de mamaderas |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Lavadora de pipetas |
| Esterilización | Mediano Costo | Lavadora ultrasónica |
| Apoyo Terapéutico | Mediano Costo | Mango isquemia |
| Apoyo Quirúrgico | Mediano Costo | Máquina de anestesia alta complejidad |
| Apoyo Quirúrgico | Mediano Costo | Máquina de anestesia baja complejidad |
| Apoyo Quirúrgico | Mediano Costo | Máquina de anestesia mediana complejidad |
| Apoyo Terapéutico | Mediano Costo | Marcapasos externo invasivo |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Martillo de reflejos |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Mesa de autopsia |
| Med. Física Rehabilitación | Mediano Costo | Mesa de cuádriceps |
| Apoyo Quirúrgico | Alto Costo | Mesa quirúrgica traumatológica eléctrica |
| Apoyo Quirúrgico | Alto Costo | Mesa quirúrgica universal hidraulica |
| Apoyo Quirúrgico | Alto Costo | Mesa quirúrgica universal eléctrica |
| Odontología | Bajo costo | Micromotor con contra-ángulo |
| Apoyo Quirúrgico | Mediano Costo | Micromotor otorrino |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Microscopio inmunofluorescencia |
| Laboratorio/Farmac | Alto Costo | Microscopio inmunofluorescencia c/camara fotografica |
| Apoyo Quirúrgico | Alto Costo | Microscopio quirúrgico neurológico |
| Apoyo Quirúrgico | Alto Costo | Microscopio quirúrgico oftalmológico |
| Apoyo Quirúrgico | Alto Costo | Microscopio quirúrgico otorrino |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Microscopio triocular |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Microscopio universal |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Micrótomo rotatorio |
| Monitoreo | Alto Costo | Monitor cardiofetal anteparto |
| Monitoreo | Alto Costo | Monitor cardiofetal intraparto |
| Monitoreo | Mediano Costo | Monitor de apnea |
| Apoyo Terapéutico | Alto Costo | Monitor de diálisis |
| Monitoreo | Mediano Costo | Monitor de presión arterial |
| Monitoreo | Alto Costo | Monitor desfibrilador |
| Monitoreo | Alto Costo | Monitor gases anestésico alta complejidad |
| Monitoreo | Alto Costo | Monitor neonatal alta complejidad |
| Monitoreo | Alto Costo | Monitor neonatal básico |
| Monitoreo | Alto Costo | Monitor ECG/Signos vitales alta complejidad |
| Monitoreo | Alto Costo | Monitor ECG/signos vitales baja complejidad |
| Monitoreo | Alto Costo | Monitor ECG/signos vitales mediana complejidad |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Montura de prueba |
| Apoyo Quirúrgico | Bajo costo | Motor cortayeso |
| Apoyo Quirúrgico | Bajo costo | Motor isquemia |
| Odontología | Bajo costo | Mufla para corona |
| Odontología | Bajo costo | Mufla para prótesis |
| Apoyo Endoscópico | Mediano Costo | Nasofaringolaringofibroscopio diagnóstico |
| Apoyo Endoscópico | Mediano Costo | Nasofaringolaringofibroscopio terapéutico |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Negatoscopio |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Oftalmoscopio directo |
| Apoyo Diagnóstico | Mediano Costo | Oftalmoscopio indirecto |
| Odontología | Mediano Costo | Ortopantomógrafo |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Oto-oftalmoscopio |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Otoscopio |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Oto- oftalmoscopio mural |
| Monitoreo | Bajo costo | Oxímetro de pulso |
| Apoyo Endoscópico | Mediano Costo | Panendofibroscopio |
| Apoyo Industrial | Bajo costo | Peladora de papas |
| Apoyo Quirúrgico | Instrumental | Pinza para cuerpos extraños |
| Med. Física Rehabilitación | Bajo costo | Podómetro |
| Apoyo Diagnóstico | Bajo costo | Podoscopio |
| Laboratorio/Farmac | Alto Costo | Procesador tejidos |
| Otros | Bajo costo | Proyector de diapositivas |
| Apoyo Diagnóstico | Mediano Costo | Proyector de optotipos |
| Otros | Bajo costo | Proyector de transparencia |
| Apoyo Endoscópico | Mediano Costo | Rectoscopio |
| Apoyo Endoscópico | Mediano Costo | Rectosigmoidofibroscopio |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Refrigerador banco de sangre |
| Laboratorio/Farmac | Bajo costo | Refrigerador |
| Apoyo Industrial | Mediano Costo | Refrigerador industrial |
| Imagenología | Mediano Costo | Reveladora automatica alta capacidad |
| Imagenología | Mediano Costo | Reveladora automatica de sobremesa |
| Odontología | Mediano Costo | Reveladora automática placas dentales |
| Apoyo Quirúrgico | Bajo costo | Riñón acero inxodable |
| Med. Física Rehabilitación | Bajo costo | Rueda de hombros |
| Imagenología | Alto Costo | Rx arco C |
| Imagenología | Alto Costo | Rx básico osteopulmonar |
| Imagenología | Alto Costo | Rx básico portátil |
| Odontología | Mediano Costo | Rx dental |
| Imagenología | Alto Costo | Rx mamógrafo |
| Imagenología | Alto Costo | Rx mamógrafo con eterotaxia |
| Imagenología | Alto Costo | Rx portátil alta capacidad |
| Imagenología | Alto Costo | Rx seriográfico |
| Imagenología | Alto Costo | Rx seriográfico telecomandado |
| Esterilización | Mediano Costo | Secador de mangueras |
| Apoyo Industrial | Mediano Costo | Secador de ropa industrial 15 kgs. |
| Apoyo Industrial | Mediano Costo | Secador de ropa industrial 25 kgs. |
| Apoyo Industrial | Mediano Costo | Secador de ropa industrial 50 kgs. |
| Laboratorio/Farmac | Bajo costo | Selladora |
| Apoyo Terapéutico | Bajo costo | Set collares cervicales adulto |
| Apoyo Terapéutico | Bajo costo | Set collares cervicales pediátricos |
| Apoyo Terapéutico | Mediano Costo | Set tracción cervical |
| Apoyo Quirúrgico | Mediano Costo | Sierra eléctrica de cráneo |
| Apoyo Diagnóstico | Alto Costo | Sistema ECG Holter |
| Apoyo Terapéutico | Bajo costo | Tabla espinal rescate corta |
| Apoyo Terapéutico | Bajo costo | Tabla espinal rescate larga |
| Laboratorio/Farmac | Mediano Costo | Teñidor automático de láminas |
| Apoyo Terapéutico | Alto Costo | Terapia electroconvulsiva |
| Apoyo Diagnóstico | Alto Costo | Test de esfuerzo |
| Apoyo Quirúrgico | Instrumental | Tijera de yeso |
| Imagenología | Alto Costo | Tomógrafo axial computarizado helicoidal |
| Med. Física Rehabilitación | Mediano Costo | Ultrasonoterapia |
| Med. Física Rehabilitación | Mediano Costo | Ultratermia por onda corta |
| Odontología | Mediano Costo | Unidad dental |
| Apoyo Endoscópico | Mediano Costo | Uretero-renoscopio |
| Apoyo Terapéutico | Mediano Costo | Ventilador de transporte |
| Apoyo Terapéutico | Bajo costo | Ventilador manual adulto/pediátrico |
| Apoyo Terapéutico | Bajo costo | Ventilador manual neonatal |
| Apoyo Terapéutico | Alto Costo | Ventilador neonatal |
| Apoyo Terapéutico | Alto Costo | Ventilador no invasivo |
| Apoyo Terapéutico | Alto Costo | Ventilador volumétrico |
| Med. Física Rehabilitación | Bajo costo | Zapatos para cuádriceps |

*Bajo costo: menos de un millón.

*Mediano costo: entre más de un millón y menos de 10 millones.

*Alto costo: Más de 10 millones.

## ANEXO  2: Frecuencia de mantenimiento preventivo de equipos críticos

| FAMILIA | NOMBRE EQUIPO | FRECUENCIA | CÓDIGO |
| --- | --- | --- | --- |
| Incubadoras | Incubadora de Transporte | Semestral | IBM-EMC-07 |
|  | Incubadora Fija | Semestral | IBM-EMC-06 |
| Máquinas de Anestesia | Máquina de Anestesia | Semestral | IBM-EMC-09 |
| Equipos de monitorización hemodinámica | Monitor Cardiofetal de Anteparto | Semestral | IBM-EMC-05 |
|  | Monitor de Gasto Cardiaco | Semestral | IBM-EMC-08 |
|  | Monitor Signos Vitales Invasivo | Semestral | IBM-EMC-01 |
|  | Monitor Signos Vitales No Invasivo | Anual | IBM-EMC-01 |
| Monitores Desfibriladores | Monitor Desfibrilador | Semestral | IBM-EMC-03 |
|  | Monitor Desfibrilador DEA | Semestral | IBM-EMC-04 |
| Ventiladores fijos y de transporte | Ventilador Mecánico de Transporte | Semestral | IBM-EMC-02 |
|  | Ventilador Mecánico Fijo | Semestral | IBM-EMC-02 |

ANEXO  3: Flujograma de mantenimiento preventivo de equipos críticos.

## ANEXO  4: Formato informe de mantenimiento.

## ANEXO  5: Formato lista de chequeo de mantenimiento preventivo

## ANEXO  6: Declaración: Mantenimiento Preventivo Equipamiento Crítico y Relevante Respecto a Contingencia por Pandemia Mundial Covid-19 Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada.

## ANEXO  7: Declaración: Mantenimiento Preventivo Equipamiento Crítico y Relevante Respecto a Contingencia por Pandemia Mundial Covid-19 Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada.