LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MONITOR DESFIBRILADOR

| Datos del Equipo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: | Monitor Desfibrilador | Marca: |  |
| Modelo: |  | Serie: |  |
| Servicio: |  | Fecha: |  |

| ACTIVIDADES | APRUEBA | FALLA | NO APLICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Chequeo y limpieza general |  |  |  |
| Chequeo estado de carcasa |  |  |  |
| Chequeo sonido de alarmas |  |  |  |
| Chequeo estado de pantalla |  |  |  |
| Chequeo estado de cable de poder |  |  |  |
| Chequeo estado de conectores |  |  |  |
| Chequeo estado de botonera |  |  |  |
| Chequeo estado de accesorios |  |  |  |
| Chequeo configuración y ajustes |  |  |  |
| Chequeo estado de impresora |  |  |  |
| Chequeo o cambio de baterías |  |  |  |
| Chequeo de palas |  |  |  |
| Chequeo de autotest |  |  |  |

PRUEBAS CUANTITATIVAS

Descargas – Pruebas de Autonomía. Tolerancia ±15%. Valor simulado (Joules); Valor medido (Joules); APRUEBA; FALLA; NO APLICA. 30. 70. 100. 150. 200. 270. 360.

PRUEBAS CUANTITATIVAS

Tiempo de Carga. Tolerancia ±10 Seg. Valor (Joules); Tiempo medido (Seg); APRUEBA; FALLA; NO APLICA. 100. 150. 200. 270. 360.

Mediciones ECG. Tolerancia ±3 LPM. Valor simulado (LPM); Valor medido electrodos (LPM); Valor medido Palas (LPM); APRUEBA; FALLA. 30. 60. 120. 180.

| SPO2 Aplica: Sí □ No □. Valor simulado; Valor medido; Tolerancia ±5%. (%O2); (%); APRUEBA; FALLA. 80. 90. 95. 99. | Presión Arterial No Invasiva (PANI) Aplica: Sí □ No □. Valor simulado; Valor medido; Tolerancia ±10 mmHg. (mmHg); (mmHg); APRUEBA; FALLA. 60/30. 120/80. 200/150. |
| --- | --- |
| Presión Invasiva Aplica: Sí □ No □. Valor simulado; Valor medido; Tolerancia ±5 mmHg. (mmHg); (mmHg); APRUEBA; FALLA. 60/30. 120/80. 200/150. | Temperatura Aplica: Sí □ No □. Valor simulado; Valor medido; Tolerancia ±1°C. (°C); (°C); APRUEBA; FALLA. 37. |
| Mediciones de Seguridad Eléctrica. Tensión de red (220±10%V). Resistencia a tierra ≤0.2Ω). Corriente de fuga a tierra (≤0.5mA). |  |

| EQUIPO OPERATIVO | SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES

Nombre Técnico o Ingeniero Ejecutante:		    Firma:

Nombre Técnico o Ingeniero HEC:		             Firma:

Nombre Jefe o Coordinador de                                 Firma:

Servicio Clínico o de Apoyo: